水质采样器技术要求：
采样量误差：±2.0%，等比例采样量误差：±1.7%
系统时钟时间控制误差：△1≤0.01%及△12≤1.0S
垂直采样高度：≥9.0米，水平采样距离： >100m
管路系统气密性：≤-0.085MPa，MTBF无故障时间：>1440h/次，绝缘阻抗：＞20MΩ
储水容器：箱内A . B双混匀桶24个1升采样瓶
采样方式：超标留样、分瓶采样、混合采样、流量等比例、时间等比例、远程采样。
基本功能：自动清洗及排空，采样数据保存，远程控制，触发留样。
抽水速度：3500毫升/分钟流速0.75米/秒。
水样分配系统：采用自锁功能的水样分配系统，避免二次污染。
采样控制：时间控制采样
相同时间间隔10-9999分钟任意设定； 不同时间间隔10-9999分钟任意设定。
流量计控制采样明渠，外接
软件特点：可与数据采集传输设备及控制系统连接，实现远程采样并上传采样及流量数据。
预先设置并存储10个常用工作程序，采样时调用。
自动记录采样时间（包括: 瓶数 月 日 时 分）。
软件密码锁，保护程序不被修改。
水样分配系统和蠕动泵均有电机过载保护和报警。
通讯接口： RS232/485接口符合国标GB/T9582-2008， Modbas通讯协议。
流量计接口：连接4-20mA流量计后，采样器可实现等比例采样。
触发留样接口：外部信号触发后，保留样品。
符合国家环保部门的要求。含全部配套附件及1年内使用的全部耗材、试剂等。包安装及正常使用。
