配置或技术要求

- 故障现象：弯曲部外皮破损、蛇骨断裂；图像区域有多个黑点并伴有阴影；钳子管道堵塞。

- 需要更换视像束、导光束、钳道管、导光管、插入管、弹簧管、钢丝、蛇骨及弯曲部外皮等。

- 技术要求：要求更换原厂配件，修复后常规性能达到以下标准：视野角接近90度；景深：3-50mm；弯曲角度：上120度/下120度。

- 功能描述：修复后确保具有该型镜子原有的的特点，确保双腔气管插管在单侧肺通气时能准确定位。此型内镜外径纤细，能通过气管及支气管所用的大多数双腔气管插管，并能显示很好的光学性能。明亮、宽大、清晰的视野，为气管插管的准确定位提供很大的便利。