  - 1、项目概况：

我院智能化轨道物流系统于2018年7月份正式投入使用，共有43个站点，60台轨道小车，分布在医院门诊、医技、住院楼。轨道小车每年运行次数平均不少于20万次，主要运输药品、检验标本、消毒器械包、部分文书，为医院节省大量的人力物力。随着使用量及年限的不断增加，出现故障率及维修率逐渐攀升，且专业性较强，医院拟购买维保服务。购买维保内容包括日常的维护、保养和零配件的更换，本次维保招标服务期限一年（服务结束后考核合格续签第二年合同，考核不合格终止合同，最多续签两年，合同一年一签）。此次范围包含住院楼、医技楼、门诊楼的维保以及感染楼轨道物流过保后的维保。

  - 2、技术要求

1.指派驻院的负责人全面负责本协议确定的技术服务内容和与甲方的协调和联络；

2.供应商负责驻院人员的人事管理和工作考核及负责驻院人员维修中产生的所有费用；

3.供应商提供驻地技术服务的时间为每周一至周五按医院日常班的作息时间，周末及节假日须有值班人员值守，全年工作时间按法定工作时间确定；

4.供应商驻院人员在工作日之外为甲方提供24小时电话值班服务，非工作时间段和法定节假日的维修工作响应时间为4小时内到达现场。

5.供应商提供的该物流系统的技术服务按年计算应不少于如下内容

- 日常的安全检测，预防性保养和维护，日常的检修；

- 每月一次对系统主要部件的清洁、检测和维护；

- 每季一次的系统清洁、检测和维护；

- 每年一次的系统完整的检测和易损部件的更换(提供易损件清单)；

6.对医院各使用部门人员的指导和培训；

7.根据医院需要制定系统的操作规范和协助医院对系统的运行执行时段控制；

8.维保现场应常备系统中的常用备件和易损易耗零部件；

9.对院方人为因素及不可抗力损坏的配件由院方承担采购费用，供应商免人工费给予更换；更换的配件应做好详细记录并且提供给院方负责人；

10.对清单内的配件损坏时，低值（500 元及以下）配件必须现场随时更换，对高值配件（500 元以上）应在5天内到位，进口配件应在15天内到位，对维保协议期内因人为因素造成损坏部件的更换在收到相应款项后执行；

11.不定期对系统的软件进行维护、升级（如有）；

12.应保持小车通畅运行，随时排除停车、异常噪音等故障；

13.对日常维保及软件升级等相关技术向甲方管理人员公开；

3、常用易损易耗零部件

| 常用易损、易耗零部件表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件号 | 英文描述 | 中文描述 | 备注 |  |
| 1 | 000039270 | Power Conductor HM152 | 弹片式触点 | 易耗品 |  |
| 2 | 000039062 | Plate Power Contactor System | 弹片式触点单元 | 易耗品 |  |
| 3 | 000051960 | Gear Wheel With Bearing,Lining and Driving Wheel,Complete | 驱动轮（H175） | 易耗品 |  |
| 4 | 000050405 | Running Wheel 53mm Complete | 导向轮 | 易耗品 |  |
| 5 | 000050631 | Side Roller,Complete | 侧向轮 | 易耗品 |  |
| 6 | 000036012 | Gear Rack Complete | 齿条 | 易耗品 |  |
| 7 | 000035199 | Gear Rack Run-in Section Complete | 渐进齿条 | 易耗品 |  |
| 8 | 300000830 | Clamping Piece For Gear Rack | 齿条固定块 | 易耗品 |  |
| 9 | 000035283 | assembly kit strip for cu | 摩擦条 | 易耗品 |  |
| 10 | 401041550 | Flat Fuse 3A | 保险丝（3A） | 易损品、损坏更换 |  |
| 11 | 406054535 | Flat Fuse 7.5A | 保险丝（7.5A） | 易损品、损坏更换 |  |
| 12 | 406054594 | Flat Fuse 10A | 保险丝（10A） | 易损品、损坏更换 |  |
| 13 | 406054595 | Flat Fuse 14A | 保险丝（15A） | 易损品、损坏更换 |  |
| 14 | 503203004 | Polishing Pad Universal Cleaner Rough | 磨石 | 易耗品 |  |
| 15 | 000032163 | Conversion Kit for Switch Motor (Crank Level Switch) | 转轨器马达（曲柄连 杆） | 损坏时更换 |  |
| 16 | 000081060 | Motor for Switch(Working with Encode) | 转轨器马达（齿轮齿 条式） | 损坏时更换 |  |
| 17 | 000036172 | Roller | 曲柄连杆转轨器滚 轴 | 易损品、损坏更换 |  |
| 18 | 000036130 | Gliding Piece | 转轨器滑块 | 易耗品 |  |
| 19 | 204031584 | O-Ring For Switch | 安全档板 O 型圈 | 易损品、损坏更换 |  |
| 20 | 000036032 | Safety Catch | 安全档板 | 易损品、损坏更换 |  |
| 21 | 404052520 | Gear Motor (System Telelift) | 马达（H175） | 损坏更换 |  |
| 22 | 000031849 | Tension Spring | 小车弹簧 | 易损品、损坏更换 |  |
| 23 | 000039031 | Side Part Right/Left H175 | 小车底座侧板（分 左、右） | 易损品、损坏更换 |  |
| 24 | 000039048 | Tension Spring Fi○ing bracket | 马达停靠位板 | 损坏更换 |  |
| 25 | 406054664 | Lifting Magnet(Cover Locking) | 车厢锁电磁铁 | 损坏更换 |  |
| 26 | 406054665 | Snap Switch(Cover Locking) | 车厢锁限位开关 | 易损品、损坏更换 |  |
| 27 | 000039044 | Roll Hold | 导向轮支撑 | 易损品、损坏更换 |  |
| 28 | 000039036 | Bumper | 小车缓冲器 | 易损品、损坏更换 |  |
| 29 | 000039118 | Key For Container | 小车钥匙 | 损坏更换 |  |
| 30 | 000036177 | Encoder,Complete | 编码器 | 损坏更换 |  |
| 31 | 405053724 | Power Supply PS 40A 3○400 | 电源 | 损坏更换 |  |
| 32 | 404052509 | Carbon Brush MG458 for Gear Motor | 碳刷 | 易耗品 |  |
| 33 | 000081941 | Light Barrier Complete | 读码器 | 损坏更换 |  |
| 34 | 000031705 | Micro Switch 30V/7.5A | 转轨器微动开关 | 损坏更换 |  |
| 35 | 000080165 | Backing Plate with Position Code,Comp lte | 位置条码 | 损坏更换 |  |
| 36 | 000080279 | Support With Position Code(For Switch) | 转轨器条码 | 损坏更换 |  |
| 37 | 000036090 | C-Clamp | C 型夹 | 易损品、损坏更换 |  |
| 38 | 703001019 | Insulating Piece,Short | 短绝缘片 | 易损品、损坏更换 |  |
| 39 | 703001004 | Insulating Piece,Long | 长绝缘片 | 易损品、损坏更换 |  |
| 40 | 703001029 | Insulating Piece,Long for KS rail on Switch | 转轨器 KS 通讯绝缘 片 | 易损品、损坏更换 |  |
| 41 | 000037171 | Station Fuse for Station | 站点短路保护 | 损坏更换 |  |
| 42 | 000081376 | Arrival Signal | 到站信号 | 损坏更换 |  |
| 43 | 300000350 | Magnet for Fire Door | 防火门电磁铁 | 损坏更换 |  |
| 44 | 300000351 | Snap Switch For Fire Door | 防火门限位开关 | 损坏更换 |  |
| 45 | 401035468 | Smoke Detector | 烟感 | 损坏更换 |  |
| 46 | 000035103 | Power Rail Clip | 铜轨固定夹 | 易损品、损坏更换 |  |
| 47 | 000035106 | Power Rail Contact Screw | 铜螺丝 | 易损品、损坏更换 |  |
| 48 | 000035112 | Power Rail Connection Piece | 铜轨连接片 | 易损品、损坏更换 |  |
| 49 | 000101802 | Terminating Board | 总线终端电阻 | 损坏更换 |  |
| 50 | 000101803 | Board Capacitive Grounding | 总线接地电容 | 损坏更换 |  |
| 集成部件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 405600005 | Controller Track Components(Switch,Roller Blind) | 控制器（转轨器、防 火门） | 损坏更换 |  |
| 2 | 405600006 | Vehicle-Controller | 小车控制器 | 损坏更换 |  |
| 3 | 000104907 | Segment Controller | 站点控制器 | 损坏更换 |  |

备注：本次报价费用包含内容：本次服务费用中包括了为保证该物流系统正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用、材料费用、更换易损部件的费用、更换系统中非人为损坏的各种设备和零部件的费用、维护维修所需的设备和工具费用、进口部件的运保费用和进口费用等。报价不可高于55万